## Slide 1
Performances de deux nouvelles trousses VIH Combo T.D. Ly 1, S. Laperche 2
L.C.L 1 INTS2
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles 27 mai 2004

## Slide 2
12/1997
VIDAS DUO (bioMérieux)
12/1998
Vironostika HIV Uniform II Ag/Ab
(Organon)
Enzygnost HIV integral (Behring)
02/2001
Murex HIV Ag/Ab
Combo (Abbott)
04/2000
Genscreen Ag/Ac Plus
(Bio-Rad)
9/2002
Axsym HIV Combo
(Abbott)
Cobas Core HIV Combi (Roche)
Sensibilité des trousses Combo 2003

## Slide 3
2004
Enzygnost HIV integral II disponible avril 2004
Genscreen Ultra HIV Ag/Ab (été 2004)
BEP 2000
Evolis

## Slide 4
Résultats de la détection analytique de l’antigène p24 dans les surnageants de culture

## Slide 5
Seuil de détection de l’Ag VIH-1 (souche LAI sous-type B) SFTS (Société Française de transfusion sanguine 96)
Genscreen Ultra HIV Ag/Ab 13 pg/ml
Enzygnost HIV Integral II 23 pg/ml
Abbott Axsym HIV Combo 21 pg/ml
Murex HIV Ag/Ab Combo 29 pg/ml
Cobas Core HIV Combi 29 pg/ml
VIDAS DUO 65 pg/ml
Genscreen Ag/Ac Plus 140 pg/ml
Enzygnost HIV integral 190 pg/ml
Vironostika Uniform II Ag/Ab 150 pg/ml

## Slide 6
27 surnageants de culture de sous-types VIH-1 (2A, 7B, 4C, 2D, 7A/E, 3F, 1G et 1 O) avec 4 concentrations différentes*:
  2
  5
  10
  25 pg Ag P24/ml
  *titrées avec la trousse Ag P24 d’Abbott
Panels d’Ag VIH de différents sous-types

## Slide 7
Seuil de détection d’Ag p24 (1)

## Slide 8
Seuil de détection d’Ag p24 (2)

## Slide 9
14 panels commerciaux de séroconversions VIH-1
9 panels BBI :
  923, 941, 944, 951, 952, 953, 954, 957, 958.
3 panels de NABI :
  SV-331, 401, 404.
2 panels de BCP :
  9013, 9016.

## Slide 10
p24
Ag
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Semaines
4 ème G
IgM
IgG
Date de prélèvement
Panel avec le premier échantillon positif ayant une concentration trais faible en Ag VIH sans Ac

## Slide 11
Panel de séroconversion BBI 957
Ratio (s/co) > 1 : Positif ; < 0,9 : Négatif

## Slide 12
Ratio (s/co) = > 1 : Positif ; < 0,9 : Négatif
Panel BCP 9013
11 panels : BBI 923, 944, 951, 952, 953, 954, 958, NABI 331, 401, 404, BCP 9013

## Slide 13
Vidas Duo: détection de l’Ag et des IgG anti -VIH
HIV
RNA
p24
Ag
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Semaines
IgM
IgG
VIDAS Duo
VIDAS Duo

## Slide 14
Panel BBI 952
Ratio (s/co) = > 1 : Positif ; < 0,9 : Négatif

## Slide 15
Bilan des 14 panels
a tous les échantillons sont trouvés négatifs et b Données Ag P24 par BBI, NABI, PCB

## Slide 16
Ratio (s/co) = > 1 : Positif ; < 0,9 : Négatif

## Slide 17
1005 échantillons de négatifs en VIH-1/2
provenant de 4 laboratoires privés d’analyses médicales
- 2 à Paris :
Centre d’exploration fonctionnelle Paris 13ème,
Centre Suchet Paris 19ème
- 2 en Bretagne :
Laboratoire Morvan Mascart à Paimpol,
Laboratoire Tréguier Lemoine à Lannion
Étude de spécificité

## Slide 18
Résultats de l’évaluation sur la spécificité sur 1005 échantillons négatifs provenant des patients de ville
* Un notre lot
Genscreen Ultra = 99.95%

## Slide 19
VIDAS DUO (bioMérieux)
Genscreen Ag/Ac Plus
Axsym HIV Combo
Murex HIVCombo
Cobas Core HIV Combi
Vironostika HIV Uniform II Ag/Ab
Enzygnost HIV integral
Genscreen Ultra HIV et Enzygnost Integral II
Conclusions (1)

## Slide 20
Vidas HIV Ultra (bioMérieux)
Architecte HIV Combo (Abbott)
Modular HIV Combo (Roche)
Conclusions
Nouvelles trousses Combo en cours de marquage CE:

## Slide 21
Remerciements
P Chesne (Bio-Rad),
T Vidalenc, B Studer (Dade Behring),
S. Devare (Abbott USA),
P. Leroux (Abbott France)