## Slide 1: EVALUATION DES MARQUEURS VHB ET VHC SUR 3 AUTOMATES dans une population de patients diabétiques
L. Maisonneuve1, C. Garandeau1, L. Vittaz2,
L. Dard1, E. Gordien3, V. Estève1, D. Lusina1
1Laboratoire de Biologie Médicale (Aulnay sous Bois)
2Service de Médecine Interne-Diabétologie-Endocrinologie (Aulnay sous Bois)
3Service de Bactériologie-Virologie Hygiène (Bobigny)

## Slide 2: BUT
Comparaison de résultats de sérologie d ’hépatite B et C obtenues à l ’aide de 3 automates
    Axsym® (Abbott Diagnostic),
    Vitros Eci ® (Ortho Clinical Diagnostics)
    ADVIA ® Centaur ® (Bayer HealthCare)
Chez des patients suivis à l ’Hôpital d ’Aulnay sous Bois

## Slide 3: PATIENTS ET METHODES

## Slide 4: PATIENTS
232 Patients suivis dans le service de Médecine Interne-Diabétologie-Endocrinologie
  117 Femmes
  115 Hommes
  âge moyen : 58 ans (19-91)
Tous diabétiques de type I ou II (faux positifs sérologiques décrits)

## Slide 5: METHODES
Sérums répartis en 3 ou 4 aliquotes
1 aliquote par automate (+/- 1 contrôle)
Dosages en séries sur 15 jours
Discordances vérifiées
RIBA : INNO-LIA HCV Ab III (Innogenetics)
Quantification de l ’ADN du VHB : Bayer bDNA 3.0 (Seuil 2000 copies/ml)

## Slide 6: AUTOMATES

## Slide 8: Axsym® (Abbott Diagnostic)

## Slide 9: Vitros Eci ® (Ortho Clinical Diagnostics)

## Slide 10: ADVIA ® Centaur® (Bayer HealthCare)

## Slide 11: RESULTATS

## Slide 12: HEPATITE C
Concordance pour 231/239 patients (96,65%)
  223 tests négatifs dans les 3 techniques
  8 positifs dans les 3 techniques
      2 Riba indéterminés
      6 Riba positifs dont 3/4 PCR positives
8 discordances

## Slide 13: 8 DISCORDANCES HVC
Toutes avec sérologie Axsym positif (R=1.01-2.45)
dont 7 RIBA négatifs et 1 indéterminé
CENTAUR
VITROS

## Slide 14: 8 DISCORDANCES HVC
Faux positifs Axsym?
    Diabétiques et faux positifs sérologiques
    Ratio bas
Séquelles sérologiques ? (mieux détectées sur Axsym)
    facteurs de risques
    (autocontrôles glycémiques, sous-cutanées, nosocomial)
    âge
    mais patients +/- suivis et résultats. reproductibles
Début d ’infection ?
(éliminée par le suivi)

## Slide 15: 8 DISCORDANCES HVC

## Slide 16: HEPATITE B

## Slide 17: HEPATITE B
232 patients testés sur les 3 automates
CONCORDANCE POUR 193/232 (83,2%) PATIENTS
    126 (54,3% ) Négatifs
    27 (11,6%) Ac anti-HBs et Ac anti-HBc
    25 (10,8%) Ac anti-HBs
    8 (3,4%) Ac anti-HBc isolés
    7 (3%) Ag HBs et Ac anti-HBc
DISCORDANCE POUR 39 PATIENTS

## Slide 18: ANTIGENE HBs

## Slide 19: 8 DISCORDANCES ANTIGENE HBs

## Slide 20: 8 DISCORDANCES ANTIGENE HBs
  prédominantes sur l’Axsym
  non répétées et non neutralisées (PI)
  ratio proches du seuil
    ADN du VHB négatifs
    transaminases normales
Répétabilité ? Faux positifs ?

## Slide 21: ANTICORPS ANTI-HBc

## Slide 22: DISCORDANCES ANTICORPS ANTI-HBc
17 Patients
Axsym/Vitros : 5
Vitros/Centaur : 13
Centaur/Axsym : 17

## Slide 23: DISCORDANCES ANTICORPS ANTI-HBc
Effet des « zones douteuses » (6)
Centaur seul discordant = 9 + (4 douteux)
Axsym seul discordant = 3 (proches du seuil)
Vitros seul discordant = 0 (mais 2 douteux)

## Slide 24: DISCORDANCES ANTICORPS ANTI-HBc
anti-HBs présents dans au moins 13 cas
anti-HBe négatif (Vitros)
défaut de sensibilité du Centaur ?
défaut de spécificité de l ’Axsym et Vitros ?

## Slide 25: ANTICORPS ANTI-HBs

## Slide 26: DISCORDANCES ANTICORPS ANTI-HBs
18 Patients
Vitros/Axsym : 8
Vitros/Centaur : 14
Centaur/Axsym : 17

## Slide 27: DISCORDANCES ANTICORPS ANTI-HBs
Effet des « zones douteuses » (12) (Centaur = 9)
Centaur seul discordant = 3 + (9 douteux)
Axsym seul discordant = 3
Vitros seul discordant = 1 (mais 3 douteux)
Se situent en moyenne près du seuil d ’immunisation pour les 3 automates

## Slide 28: DISCUSSION

## Slide 29: AXSYM®
Hépatite C : défaut de spécificité ou excellente sensibilité ? (intérêt/coût)
Hépatite B :
  Ag HBs : faux positifs ? (5/8)
  Ac anti-HBc et Anti-HBs : quelques discordances pour des valeurs proches des seuils (6)
  Dispersion des titres des Ac anti-HBs discordants (1.3 -108.4)

## Slide 30: VITROS Eci ®
Hépatite C : excellente spécificité ou défaut de sensibilité ?
Hépatite B :
  Ag HBs : rares faux positifs (1/8)
  Ac anti-HBc et anti-HBs : effet « zone douteuse » (5)
  moindre dispersion des titres des Ac anti-HBs discordants (5.2 - 71.2)

## Slide 31: ADVIA ® Centaur ®
Hépatite C : excellente spécificité ou défaut de sensibilité ?
Hépatite B :
  Ag HBs : quelques faux positifs (3/8)
  Ac anti-HBc et anti-HBs : effet « zone douteuse » +++ (12)
  Ac anti-HBc : sensibilité différente
  Ac anti-HBs : titres discordants moins dispersés (1.44 - 59.37)

## Slide 32: CONCLUSION

## Slide 33
Hépatite C
Spécificité
Axsym < Centaur = Vitros ?
Sensibilité
Axsym > Centaur = Vitros ?
Dans la population étudiée

## Slide 34
Hépatite B
" zone douteuse" +++ (Centaur >Vitros)
Ac anti-HBc :
Sensibilité : Centaur < Axsym < Vitros
Ac anti-HBs :
Axsym = Centaur = Vitros
Attention au seuil d ’immunisation