## Slide 1: Évaluation du kit Versant HBV DNA (bDNA) v3.0 Martinot-Peignoux M, Marcellin P, Pham NB. INSERM U481, Service d’Hépatologie Service d’Hématologie-Immunologie Hôpital Beaujon, Clichy

## Slide 2
Le diagnostic de l’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) est basé sur:
Tests sérologiques
- détection d’anticorps spécifiques
Tests virologiques
- caractérisation, quantification des particules virales (Antigène, HBV DNA)

## Slide 3: Mesure de la charge virale (1)
Hépatite aiguë non
Hépatite chronique
Antigène HBe + non
Antigène HBe - oui
Evolution de la maladie oui
  - charge virale élevée associée au
  risque de cirrhose et d’hépatocarcinome

## Slide 4: Mesure de la charge virale (2)
Traitement hépatite chronique
décision de traiter oui
monitorage oui
efficacité
éradication du virus
suivi à long terme
échappement au traitement
cinétique virale ?

## Slide 5: Objectif
L’objectif de notre étude était d’évaluer, pour un laboratoire de routine, l’apport du gain de sensibilité du Kit
VERSANTR HBV DNA (bDNA) v3.0
(sensibilité 2x103 copies/ml)

## Slide 6: Méthodes
909 échantillons non détectables avec le test VERSANTR HBV DNA (bDNA) v1.0 (seuil 7x105 copies/ml) ont été mesurés parallèlement avec:
  - VERSANTR HBV DNA (bDNA) v3.0
(Bayer Healthcare) (2x103 - 108 copies/ml)
- COBAS Amplicor HBV MONITOR
(Roche Diagnostics)(2x102 - 2x105copies/ml)

## Slide 7: VERSANTR HBV DNA v3.0 Assay (bDNA)
Microplaque
ADN VHB
Sondes cibles *
Sondes
de capture
Sondes
pré-amplification *
Sondes ADN
Sondes amplification *
avec sondes de marquage *
* sondes contenant Iso-C/ Iso-G

## Slide 8: VERSANTR HBV DNA v1.0 Assay (bDNA)
Microplaque
ADN VHB
Sondes cibles
Sondes
de capture
Sondes
pré-amplification *
Sondes ADN
Sondes amplification
avec sondes de marquage

## Slide 9
P
X
PreC
C
Label Extenders
Capture Extenders
Position des sondes bDNA v3.0
PreS1
PreS2
S
PCR COBAS

## Slide 10: Comparaison bDNA v1.0 versus v3.0
10*
10*
5
9
8
7
6
5 6 7 8 9
VERSANT v1.0
VERSANT v3.0
*log10 copies/ml
Y= 0.834x +1.134 r2 =0.900
(JCM Feb. 2004)

## Slide 11: Comparaison COBAS / bDNA v3.0
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8
2
y = 0.872x + 0.916 r2 = 0.662
Log10 COBAS
Log10 bDNA

## Slide 12: Sensibilité bDNA v3.0
100%
59%
73%
bDNA v1.0 bDNA v3.0 COBAS

## Slide 13: Comparaison COBAS / bDNA v3.0
bDNA v3.0 - bDNA v3.0 +
Cobas - 24 %(218) 3 %*(25)
Cobas + 14 %(138) 59 %(529)
* 7/25 contrôlés bDNA- Cobas- PCR-
18/25 restent bDNA+ Cobas- mais PCR+

## Slide 14: Comparaison COBAS / bDNAv3.0
4.169 ± 0.821*
4.536 ± 0.898*
COBAS bDNA v3.0
log10 copies/ml
7
5
3
2
*Moy ± DS log10 copies/ml

## Slide 15: Charge virale et génotype
Génotype COBAS* bDNA v3.0*
A (n=189) 3.964 ± 0.716 4.295 ± 0.687
B (n=22) 4.275 ± 0.682 4.320 ± 0.696
C (n=7) 3.917 ± 0.675 4.295 ± 0.910
D (n=109) 4.264 ± 0.758 4. 606 ± 0.791
E (n=22) 4.150 ± 0. 860 4.679 ± 1.271
*Moy±DS log10 copies/ml

## Slide 16: Charge virale Mutations BCP et PréC
Mutation COBAS* bDNA v3.0*
Sauvage 3.977 ± 0.873 4.560 ± 1.017
BCP 4.114 ± 0.783 4.453 ± 0.803
PréC 4.192 ± 4.408 4.408 ± 0.687
BCP + PréC 4.549 ± 0.972 4.471 ± 0.636
*Moy±DS log10 copies/ml

## Slide 17
COBAS COBAS COBAS
x 0 à 3 x 3 à 10 x >10
Sauvage 46% 32% 22%
BCP 76% 15% 9%
préC 87% 4% 9%
BCP+préC 100% 0% 0%
Ratio bDNA/COBAS

## Slide 18: Applications cliniques

## Slide 19: Charge virale : patients AgHBe négatif
4.435 ± 0.673*
Porteurs Inactifs Activité Fluctuante
4.055 ± 0.586*
* Moy±DS Log10 copies/ml
(n=110)
(n=20)

## Slide 20
ALT IU/ml HBV DNA*
*log 10 copies/ml HBV DNA
Suivi 0 1 2 3 4 5 6 années
Porteur Inactif AgHBs
Martinot et al. AASLD 2003

## Slide 21
ALT IU/ml HBV DNA*
Martinot et al. AASLD 2003
*log 10 copies/ml HBV DNA
Suivi 0 1 2 3 4 5 6 années
Hépatite B activité fluctuante

## Slide 22
Charge virale et Résistance
bDNA v1.0
7x105 copies/ml
* Log10 copies/ml
*
bDNA v3.0
2x103 copies/ml
10
2
4
6
8
0
8.46 ± 1.00
4.70 ± 1.55
4.90 ± 1.20
7.84± 0.84
5.7 4.1 0
Mois avant résistance
YMDD
Mutations non non oui oui
Début de
traitementt
Martinot et al ISVHLD 2003

## Slide 23: Conclusions
VERSANT HBV v3.0 (bDNA)
Une gamme linéaire étendue
(2x103 à 108 HBV copies/ml)
Sensibilité accrue (59%)
Quantification équivalente
génotype et / ou status AgHBe

## Slide 24: Conclusions
VERSANT HBV v3.0 (bDNA)
Monitoring des patients au cours du traitement
Évaluation précoce de la résistance virale au traitement