## Slide 1
Quantification de l’ARN HCV dans le sperme
après extraction automatisée (M-1000)
et PCR HCV en temps réel (Abbott)
Thomas Bourlet
Laboratoire de Virologie,
Hôpital Nord, CHU de Saint-Etienne
--------
Groupe Hépatite C, AC-11, ANRS
XVIIIème Colloque de Virologie de Versailles, 22 novembre 2005

## Slide 2
Répondre aux recommandations de l’arrêté de Mai 2001 : prise en charge du
risque viral en Procréation Médicale Assistée (couples sérodifférents)
Evaluer un protocole d’extraction d’ARN automatisée dans le plasma séminal
- 2 contrôles de qualité (groupe HCV, AC-11, ANRS)
        2001 (Bourlet et al, 2001, JCM)
        2003 (30 laboratoires participant)
Standardiser des protocoles d’extraction dans la fraction cellulaire
(spermatozoïdes)
Standardisation et validation de 3 protocoles d’extraction
(puis RT-PCR qualitative, Roche Cobas)
Objectifs
XVIIIème Colloque de Virologie de Versailles, 22 novembre 2005

## Slide 3: Matériel et méthodes
Plasma séminal
  Mélange de plasma séminaux HCV- (BDR)
  Contamination artificielle par un sérum de patient chroniquement infecté (2.105 UI/ml) : 5000, 1000, 500, 100, 50 et 0 UI/ml en duplicate
  Protocoles M-1000
    0,2 ml : 200 µl de plasma séminal + 0,5 ml de NHP
    0,5 ml : 500 µl de plasma séminal + 0,5 ml de NHP
  Reproductibilité inter-spermes (10 PS différents avec 5000 et 100 UI/ml)
Fraction spermatozoïdes
  Traitement préalable PK 1/2 heure à 56°C, dénaturation 20 mn à 72°C
  Extraction 0,2 ml
  Gène contrôle protamine
Amplification : PCR HCV en temps réel (HCV quantification ASR, Abbott)
XVIIIème Colloque de Virologie de Versailles, 22 novembre 2005

## Slide 4: Résultats (1)
UI/ml
LogUI/ml
UI/ml
LogUI/ml
UI/ml
LogUI/ml
5000
3,70
1350
3,13
1140
3,06
5000
3,70
5100
3,71
4200
3,62
1000
3,00
800
2,90
600
2,78
1000
3,00
720
2,86
680
2,83
500
2,70
320
2,51
280
2,45
500
2,70
390
2,59
340
2,53
100
2,00
180
2,26
160
2,20
100
2,00
150
2,18
126
2,10
50
1,70
7
0,85
7
0,85
50
1,70
84
1,92
37
1,57
0
ND
<23
<1,36
<23
<1,36
0
ND
<23
<1,36
<23
<1,36
Valeur théorique (UI/ml)
Protocole M-1000 0,2 ml
Protocole M-1000 0,5 ml
Spécificité : 100%
Pas de contrôle interne inhibé
Sensibilité élevée
XVIIIème Colloque de Virologie de Versailles, 22 novembre 2005

## Slide 5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Sérum, HCV RNA (logUI/ml)
Plasma séminal, HCV RNA
(logUI/ml)
Plasma séminal
Sérum
R2=0.95
Comparaison plasma séminal vs serumNHP
(protocole 0,2 ml)
Résultats (2) : pas d’influence de la nature du prélèvement sur la mesure de la charge virale : plasma séminal vs sérum
XVIIIème Colloque de Virologie de Versailles, 22 novembre 2005

## Slide 6
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
M-1000, 0,2ml (logUI/ml)
M1000, 0,5ml (logUI/ml)
0,5 ml
0,2 ml
R2=0.99
Résultats (3) : Influence du volume de prise d’essai : comparaison protocoles 0,5 vs 0,2 ml
XVIIIème Colloque de Virologie de Versailles, 22 novembre 2005
Possibilité d’utiliser une prise d’essai de 200 µl

## Slide 7
Résultats (4) : Reproductibilité inter-spermes
-20
-15
-10
-5
0
5
10
0
2
3,7
Valeurs attendues (log UI/ml)
Différence par rapport à la valeur
cible (%)
XVIIIème Colloque de Virologie de Versailles, 22 novembre 2005
X
X

## Slide 8
Résultats (5) : Fraction spermatozoïdes
Fractions de 500 000 cellules contaminées par 1000 UI
Moyenne  e.t.
927 ± 501
2,92 ± 0,22
119 ± 33
2,06 ± 0,14
P=0,0004
XVIIIème Colloque de Virologie de Versailles, 22 novembre 2005
UI/ml
Log
UI/ml
Log
1680
3,23
98
1,99
1700
3,23
148
2,17
1020
3,01
162
2,21
592
2,77
114
2,06
800
2,90
118
2,07
540
2,73
59
1,77
470
2,67
146
2,16
613
2,79
110
2,04
Protocole 0,2 ml
Pré-traitement Prot K
31,47
34,96
36
500 000
50 000
5 000
28,85
33,21
36,06
Gène de la protamine (ARN)
500 000
50 000
5 000