## Slide 1
Place d'un test combiné VHC dans un algorithme de diagnostic de l'infection par le virus de l'hépatite C
Vincent THIBAULT
Laboratoire de Virologie
Groupe Hospitalier
Pitié-Salpêtrière
La stratégie diagnostique pour le VHC doit elle se démarquer de celle pratiquée pour le VIH ???

## Slide 2: Profil des différents marqueurs lors d’une hépatite C aiguë ou chronique
0
5
10
15
20
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Jours
Transaminases (xN)
EIA 3
Transaminases Hép. Aiguë
ARN
Transaminases Hép. Chronique
ARN
COMBO (Ultra)
HCV-Ag
ARN

## Slide 3
Principe du test
Monolisa HCV Ag-Ab Ultra ® (Bio-Rad)
NS3
NS4
C mut
perox
perox
perox
perox
Etape 2
Streptavidine
- peroxydase
Anti-IgG humaine - peroxydase
Détection d’Ag
Détection d’Ac
Etape 1
Ac monoclonal anti-capside du VHC - biotine
C
Antigène de capside de l’échantillon
Anticorps anti-VHC de l’échantillon
Notes: <number>
<footer>
<header>
28/07/26
1-Essai en plaque 96 puits. Chaque puit est coaté par d’une part un Ac anti-capside du VHC, et d’autre part par les protéines virales NS3, NS4 et capside (mutée).
2- Addition du sérum du patient (50µl) => fixation de la capside sérique sur l’Ac anti-capside coaté ; et des Ac sériques anti-NS3, NS4 et C sur les protéines coatées.
3- addition d’1 Ac monoclonal anti-capside biotinylé qui se fixe sur la capside sérique (et pas sur la capside coatée car elle est mutée).
1ère étape d’incubation.
4- 2e étape = révélation, par addition d’une part d’une streptavidine couplée à la peroxydase ; et d’autre part par des Ac anti-IgG humaines couplés à la peroxydase. Ensuite addition du substrat de la peroxydase et lecture de la densité optique, proportionnelle à la concentration de chaque composant sérique.
Résultat positif = présence dans le sérum d’Ac anti-VHC ET/OU de la capside du VHC.

## Slide 4: Evaluation du test Ultra
Le contexte
  Patients coinfectés par le VIH : longue fenêtre séronégative
  Recrudescence d'hépatites C aiguës dans la population homosexuelle (Paris) parallèle avec la syphilis
    Pratiques sexuelles à risque (sexe traumatique = contact sanguin...)
Diagnostic précoce =
    prise en charge précoce
    prévention des transmissions
    proposition de traitement

## Slide 5
Validation des performances du test chez des patients infectés par le VIH :
  80 échantillons séronégatifs pour le VHC
  80 échantillons séropositifs pour le VHC
    Hépatite C chronique
    ARN du VHC détectable par PCR
Bénéfice clinique dans le cadre d'hépatites C aiguës :
  17 cas documentés d'infections récentes par le VHC chez des patients homosexuels VIH+.
Déterminer le bénéfice potentiel d’un nouveau test combiné antigène/anticorps, dans le cadre de l’infection aiguë par le VHC chez des sujets infectés par le VIH.
Objectifs

## Slide 6
Validation du test Ag-Ac Ultra chez des patients infectés par le VIH
Ratio DO échantillon / DO seuil
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
 VHC +  VHC -
1 = Seuil recommandé par le fabriquant
Ratio maximum parmi les VHC négatifs (0.26)
Ratio minimum parmi les VHC positifs (1.9)
0.5 = Seuil sensibilisé proposé
Ratio DO échantillon / DO seuil
Notes: <number>
<footer>
<header>
28/07/26
Sur les patients VIH coinfectés ou non par le VHC, on a regardé le résultat du test combo. On démontre :
Pas de fausse réactivité négative sur les hépatites C chroniques.
Pas de réactivité faux positif sur des patients ayant une sérologie négative.
On conclue que le test présente une bonne spécificité/sensibilité dans une population VIH (sur un nombre limité d'échantillons).
Comme il y a une grande marge entre les échantillons négatifs et positifs et que les échantillons négatifs sont toujours inférieur à 0.3 de ratio (valeur du patient en densité optique / valeur des témoins du test), on peut proposer un seuil de 0.5 inférieur à celui proposé par le fabricant pour essayer d'augmenter la sensibilité du test (seuil sensibilisé)
In our HIV study population, the new assay showed a very good discrimination between HCV positive (mean ratio 7.5) and negative patients (mean ratio 0.15) (figure 2).
Only 2 HCV positive samples had a ratio below 3.
All HCV negative samples had a ratio below 0.3.
According to our evaluation, a ratio around 0.5 may be suggested to allow for a better sensitivity.

## Slide 7
Approche expérimentale
17 patients infectés par le VIH répondant aux critères suivants :
  Échantillons sériés congelés disponibles :
    intervalle entre 2 prélèvements < 6 mois
  Documentation des contaminations récentes par le VHC :
    disponibilité d'un prélèvement antérieur ARN-VHC négatif et sérologie VHC négative
    puis au moins 2 prélèvements consécutifs positifs en ARN du VHC
    séroconversion VHC pour 16 patients / 17.
Suivi du VIH
CV
CV
CV
CV
temps
Hépatite C aiguë clinique
Suivi du VHC
PCR VHC +
PCR VHC +
PCR VHC +
PCR VHC -
Séroconversion
Notes: <number>
<footer>
<header>
28/07/26
1- Patients suivis pour leur VIH = CV tous les 3 mois.
2- Diagnostic d’hépatite C, confirmé par une PCR VHC positive.
3- remontée rétrospective dans les prélèvements antérieurs disponibles pour dater la dernière PCR négative et la 1ère positive.
4- 17 patients ont pu être étudiés, qui remplissaient strictement tous les critères : (…) Seuls 16 patients ont présenté une séroconversion complète (séro VHC +)

## Slide 8
Profil d’évolution A :
n = 9 patients
ALAT (UI/L)
0 50 100 150 200 250 jours
800
600
400
200
0
PCR - + + + +
Ag-Ac - + + + +
seuil 1
Ag-Ac - + + + +
seuil 0.5
ELISA - - + + +
Le test Ag-Ac Ultra ® devient positif en même temps que la PCR
Notes: <number>
<footer>
<header>
28/07/26
Utilisation du nouveau test combiné sur les sérums de ces 17 patients en hépatites aigue = 3 types de profils.
A = profil le plus fréquent (9 patients /17)
1- PCR positive avant élévation des transas
2- Séroconversion contemporaine du pic de transas = en général moment du diagnostic clinique.
3- avec le nouveau test : résultat déjà positif au moment de la 1ère PCR positive et surtout avant l’apparition des Ac
4- idem avec le seuil sensibilisé
5- Conclusion : (…)

## Slide 9
0 50 100 150 200 250 300 jours
ALAT (UI/L)
600
400
200
0
PCR - + + + +
ELISA - - + + +
Ag-Ac - - + + +
seuil 1
Ag-Ab - - + + +
seuil 0.5
Profil d’évolution B :
n = 3 patients
Pas d’avantage du test Ag-Ac Ultra ® par rapport à l’ELISA

## Slide 10
0 650 700 750 800 jours
ALAT (UI/L)
75
60
45
30
15
0
PCR - + + + + + +
CV VHC (log UI/ml) 6,67 6,49 6,49 6,57 6,55 6,66
Ag-Ac - - - - - - -
seuil 1
Ag-Ac - + - - + + -
seuil 0.5
ELISA - - - - - - -
Profil d’évolution C :
n = 1 patient
Fenêtre séronégative prolongée : résultats « limite » du test combiné.

## Slide 11: Monsieur JR., 37 ans
Patient VIH+ Homosexuel, pratiques à risque
Consulte le 4/06/2004 pour syphilis
4/06
ALAT
32
22/06
61
13/07
57
09/08
19/10
06/04
55
30
31
Sérologie VHC
0.11
0.09
0.08
0.08
0.06
0.19
4663
3091
3699
4548
5676
3081
ARN-VHC
(103 UI/mL)
0.582
0.389
0.271
0.526
0.510
0.548
Ag-Ab Ultra
<200
<200
<200
CV VIH
130
87
39
126
203
406
Trak-C (pg/mL)

## Slide 12
Apport du test Ag-Ac :
Avantage du test Ag-Ac dans 65 % des cas :
  53 % réactivité en même temps que la PCR
  12 % réactivité après la 1ère PCR positive mais avant l'apparition d'Ac
Pas d’avantage du test Ag-Ac par rapport à l’ELISA dans 18 % des cas
Absence de détection par les techniques sérologiques : 1 cas
  Pas de résultat positif franc par le test Ag-Ac malgré une charge virale élevée (> 6 Log UI/mL) sur plusieurs prélèvements consécutifs (résultats «limite » avec le seuil sensibilisé à 0,5).
Performance dans la détection d'une infection récente : (délais moyens)
  Retard par rapport à la PCR : 30 jours (test sensibilisé : 11 j.)
  Précocité par rapport à la sérologie : 49 jours (test sensibilisé : 68 j.)
  Retard de la sérologie par rapport à la PCR : 79 jours
Calculs Biaisés !!!
Notes: <number>
<footer>
<header>
28/07/26
Résumé des 3 profils de réponse observés (…)

## Slide 13: Proposition d'algorithme incluant le test Monolisa Ag-Ab ULTRA
Ag-Ab ULTRA assay
+
Positif
(réactivité contrôlée)
Test sérologique (2ème Prélèvement)
ARN VHC
PCR
+
Négatif
(non réactif)
STOP
Confirmation par Immunoblot
(RIBA/DECISCAN)
Négatif
Positif
Compatible avec une hépatite C aiguë
Suivi et
Considérer un traitement précoce
Positif
Positif
Traitement à considérer
Compatible avec une hépatite C active
Positif
Négatif
En cas d'anomalie du bilan hépatique, répéter la recherche de l'ARN VHC
Hépatite C guérie ?
Négatif
Négatif
Répéter la recherche du génome viral
Si bilan hépatique anormal
Ag-Ab ULTRA
faux positif ?
Notes: <number>
<footer>
<header>
28/07/26
This slide come frome the Center fot Disease Control and show the HCV Infection testing algorythm for diagnosis.
As you can see the Nucleic Acid Testing as PCR is use in a second line to confirm the positive sample for Ab DETECTION;

## Slide 14: Conclusions
Nous n'avons pas mis en évidence de problème de spécificité chez les patients infectés par le VIH
Le test combiné réduit significativement la fenêtre sérologique.
  Les résultats observés dans le cadre de la coinfection VIH sont comparables à ceux obtenus sur les panels de séroconversion.
Le domaine d'application du test est en première intention les situations de modifications de la réponse immunitaire : VIH, greffes, hémodialyse...
Le gain considérable en terme de précocité de diagnostic apporté par la double détection Ag et Ac est de toute façon généralisable à toutes les populations (cf VIH...)
Des données complémentaires sur la réelle sensibilité de la détection de l'Ag seraient appréciables : possibilité de faux négatifs lors de faibles charges virales en phase précoce ?

## Slide 15
Laboratoire de Virologie
Aurélie Schnuriger
Les réactifs pour le test Monolisa HCV Ag-Ab Ultra
ont été fournis gracieusement par Bio-Rad.
Remerciements
A. Schnuriger bénéficie
d’une bourse Sidaction.
Service des Maladies
Infectieuses
Jade Ghosn
Stéphanie Dominguez
Marc-Antoine Valantin
Roland Tubiana
Claudine Duvivier
Christine Katlama
Hôpital
Pitié-Salpêtrière
Service de Médecine Interne
Anne Simon
INTS
Syria Laperche
Notes: <number>
<footer>
<header>
28/07/26