## Slide 1: Quantification de l’ARN VIH-1 par amplification en temps réel
Notes: Pour introduire ces nouvelles techn de quantif de l’arn vih1 par pcr en temps réel, j’ai essayé de récapituler ce qui les rassemble et ce qui les oppose

## Slide 2: Techniques de quantification de l’ARN VIH-1 disponibles
Techn. Initiales
LCX
Versant BDNA
Nuclisens QT
Monitor +/- Cobas
En temps réel
Abbott RealTime
RT-PCR LTR
Nuclisens EasyQ
Cobas TaqMan
Abbott
ANRS
Bayer
Biomerieux
Roche

## Slide 3: Localisation de la région du génome HIV amplifiée
Monitor
Nuclisens
bDNA
LCX
ANRS
Cobas Taqman
Nuclisens EasyQ
Abbott Realtime
Techn. initiales
En temps réel

## Slide 4: Techniques d’extraction
Manuelle et automatisée pour les 4 techniques.
Non spécifique par adsorption sur silice ou oxyde de fer (abbott)
Sauf Ampliprep (automate Roche): 2 techniques
  Non spécifique
  Spécifique: capture par sonde HIV

## Slide 5: Amplification
RT-PCR (PCR après Reverse Transcriptase)
Sauf Nuclisens EasyQ: méthode NASBA à température stable (41°C)
ARN VIH
ADN VIH
ARN VIH
Début de réaction
Permanente

## Slide 6: Detection
ANRS et Cobas Taqman: Taqman ou 5’ nuclease
5' Fluo
3' Quencher
  (ANRS: Sonde courte de 15 bases)

## Slide 7: Detection
Nuclisens EasyQ:
  Balise moléculaire (beacon), hybridation à 41°C, bases univers.
Abbott Realtime
  Sonde standard interne : même principe que balise moleculaire avec repliement tridimensionnel
  Sonde HIV: Longue double brin (43 bases), hybridation et lecture à 35°C
amplicon
Fluo
Quencher
amplicon

## Slide 8: Quantification
Cobas Taqman et Nuclisens EasyQ:
  Standard Interne reconnu par sonde differente
  Cobas Taqman: ratio des CT
  Nuclisens EasyQ: ratio des « pentes » de fluorescence
Abbott RealTime et ANRS:
  Standard externe
  Abbott RealTime: Validation par standard interne

## Slide 9: Conclusion
Diversité
  Entre ces méthodes en temps réel
  Entre les 2 (ou 3) techniques d’extraction d’une même méthode
  Nécessité de suivre un patient strictement dans la même technique.
Réacto-vigilance (stabilité) : très importante pour ces nouvelles techniques mais d’autant plus difficile que multiples.
Problème des virus sous-quantifiés
  Impossible de transposer les résultats obtenus avec la méthode précédente de même localisation.
  À explorer pour ces méthodes sur de nombreux virus
  Peu lié au sous-type (CRF et Unic Recombinant Frequents)
Risques de problèmes de spécificité ?
  (Algorithmes de lecture des courbes)

## Slide 10: Controle national de Qualité ARN VIH plasmatique 2005
AFSSAPS: I Hélias, P Maisonneuve, E Burg
INSERM E0214: D Costagliola, V Potard
Virologie Hop. Necker: C Rouzioux, M Burgard
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: Composition du CNQ ARN VIH-1 plasmatique 2005
Echantillon en duplicate,
  déjà testé en 2003:
  Suspension virale (sous-type B) utilisée depuis 1997 à différentes dilutions
  Proche de 4 log en Monitor et bDNA
Virus CRF02 (Cameroun) connu pour être sous-estimé en technique Roche Monitor
Négatif

## Slide 12: Echantillon de sous-type B proche de 4 log Moyenne en fonction de la technique
4.33, Cobas Taqman, extrait Ampliprep, n= 6
4.32, Nuclisens EasyQ, n= 1 (0.01)
4.04, LCX, n= 4 (0.29)
3.95, Monitor, n= 94 (0.38)
3.86, bDNA, n= 37 (0.47)
3.70, Cobas Taqman, extrait manuel, n= 8 (0.63)
Notes: Proche 4 log monitor
Bdna
Lcx
Cobas taqman

## Slide 13: CNQ: Concentration de la suspension mère de virus
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
bDNA
Monitor
1997
1998
1999
2000
2002
2003
Facteur de
dilution
1.105
1,1.105
8,6.104
6,8.104
7,2.105
8.104
4.05
3.90
3.96
4.10
2.91
4.00
3.37
3.34
3.89
3.80
2.41
3.89
bDNA
Monitor
9.05
8.93
8.89
8.93
8.77
8.90
8.37
8.38
8.83
8.63
8.27
8.79
2005
8.104
3.95
3.86
8.76
8.85
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Même suspension mere utilisée à diff dil
2005 similaire à 2003
Reste schema diff
Variation inter ans
Bdna
Non diff 2003-2005

## Slide 14: Virus CRF02 sous-estimé en Monitor
3.48, Cobas Taqman, extrait Ampliprep, n= 6
3.41, Nuclisens EasyQ, n= 1 (0.07)
2.87, LCX, n= 4 (0.61)
2.04, Monitor sensibilisé, n= 56; 6 neg / 56 (1.44)
Monitor standard: 23 neg / 28
2.76, bDNA, n= 37 (0.72)
2.81, Cobas Taqman, extrait manuel, n= 7, (0.67)
Notes: Bnda
Monitor ssblise
Monitor standd
Cobas taqman bien
Cet ech 100 cop ou même <50, 600 en bdna, 3000 en cob taqman, csq nefastes
Dif 0.6 log
Dif bdna cobas > B

## Slide 15: CNQ: Conclusion
Virus B
  Monitor et bDNA : résultats très proches et similaires à ceux obtenus en 2003.
  Ecart inquiétant de 0.6 log en fonction de la technique d’extraction du Cobas Taqman
Virus CRF02 connu sous-estimé en Monitor
  Confirmé: inférieur de 0.7 log à bDNA (2.8 log)
  Non détecté dans 11% des cas en Monitor sensibilisé
  Mais bDNA inférieur de 0.7 log à Cobas Taqman
  Difficulté à définir une sous-estimation, par référence à quelle technique ?

## Slide 16: RT PCR LTR en temps réel de l’ANRS
AC11 et AC12

## Slide 17: PCR ANRS 2° Génération
Sonde : modifiée courte (15 bases)
Amorce 5’ modifiée (nec 05)
Reactifs Invitrogen
Protocoles d’amplification Abi Prism et Light Cycler
Tous les réactifs reconditionnés par la firme Biocentric:
  kits avec standard Acrometrix de 240 réactions (ou autre conditionnement) biocentric@biocentric.com
  Prix 7.2 euros HT / réaction (Qiagen compris)

## Slide 18: PCR ANRS 2° génération Evaluation de virus d’origine diverse par référence à Monitor ou bDNA
n 251
r 0.88
Rouet

## Slide 19: Evaluation inter-laboratoires de la RT-PCR ANRS en kits Biocentric
229 échantillons dont 58 avec sous-type connu
9 labos AC11
5 ABI Prism (7000, 7700, 7900) et 4 Light Cyclers
Comparaison à la technique de routine
  Monitor 181
  Cobas Taqman 32
  BDNA 16

## Slide 20: Comparaison des résultats d’ARN VIH en technique ANRS et de routine
206 echantillons positifs dans les 2 techniques
6% : ANRS < Routine
de + de 0.5 log
24% : ANRS > Routine
de + de 0.5 log
Pente 0.91
r 0.89

## Slide 21: Comparaison des résultats d’ARN VIH en t. ANRS et de routine, en fonction du sous-type
Différence ANRS - Routine
Méd.
0.02
Méd.
0.14
Sous-estimations
>0.5 log
en techn. ANRS
2B, D, A, C
en techn. Monitor
C, CRF06, F1, G
4B, A, CRF06
n=27
n=29

## Slide 22: Conclusion
Amélioration de la méthode ANRS
  Détection des sous-types
  Utilisation pratique (kits Biocentric)
Utilisation à Necker en routine comme 2° technique
Utilisation en PED en routine et dans les protocoles ANRS (Cambodge, Congo, Cote d’Ivoire)
Poursuite de l’évaluation par les laboratoires de l’AC11 et de l’AC12.

## Slide 23
Laboratoire de Virologie, Hopital Necker
C Rouzioux, ML Chaix, M Leruez, V Avettand, C Seels, C Jamet
Groupe "Quantification du VIH", AC11, ANRS
Coordination : JM. Seigneurin, C. Rouzioux
D. Descamps, F Damond (Bichat, Paris), I. Pellegrin, I Garrigue, S Capdepont (Bordeaux), A. Vabret (Caen), G. Bargues (Grenoble), C. Tamalet, P Colson (Marseille), B. Amellal (Pitié, Paris), O Guisthau, A. Ruffault, (Rennes), M. Gueudin, JC Plantier (Rouen), K Saune (Toulouse), M. Burgard (Necker, Paris) .
Groupe "Techniques Alternatives de Virologie”, AC12, ANRS
Coordination : C. Rouzioux
O Manigart (Burkina Faso), JM Reynes (Cambodge), E Nerrienet (Cameroun), F Rouet, C Montcho (Cote d’Ivoire), M Peeters (Montpellier), S Mboup, C ToureKane (Senegal), P Hung (Vietnam), B Bazin, S Blesson (ANRS).