## Slide 1
Epreuve de charge
Evaluation comparative des systèmes
automatisés
Cobas s 201® (Roche)
Procleix Tigris® System (Chiron)
Azzedine Assal, Pierre Gallian,
Marie Deschaseaux, Valérie Barlet
Etablissement Français du Sang, France

## Slide 2
Introduction (1)
1 - Equipement des sites évaluateurs :
Cobas s 201 ® (Roche) : sites de Dijon et Metz-Tessy
1 Hamilton Star IVD
2 Cobas Ampliprep (CAP) configuration 1/2/1 (version B, PDM)
1 Cobas TaqMan (CTM)
Procleix Tigris ® System (Chiron) : sites de Tours et Marseille
1 automate / site
2 - Activités de dépistage selon les laboratoires :
Nbre de dons / an Nbre de dons / jour
Rhône-Alpes (Metz-Tessy) : 280 000 900-1500
Bourgogne Franche-Comté (Dijon) : 150 000 550-600
Centre-Atlantique (Tours) : 190 000 700-750
Alpes-Méditerranée (Marseille) : 170 000 600-650

## Slide 3
Introduction (2)
1 – Objectif :
Evaluer l’impact de ces nouveaux systèmes automatisés sur l’organisation actuelle des activités de Qualification Biologique des dons.
2 – Méthodologie :
Différents scenarii ont été testés par chacun des 4 sites évaluateurs
dans des conditions simulant la routine
Montée en charge progressive en parallèle sur les deux systèmes
unité de base (série de travail minimale) = 1 batch Hamilton (108 dons)
Simulation de pics d’activité (systèmes fortement éprouvés)
7 000 à 10 000 dons testés
En parallèle de l’étude de spécificité
1 tube EDTA supplémentaire prélevé (optionnel)
Epreuve de stabilité des échantillons (J1 à J10)

## Slide 4
Méthode (1)
Protocole (Cobas s 201 ®)
  étude de cadence réalisée sur les 2 sites évaluateurs en parallèle (Dijon et Metz-Tessy)
  durée de l’étude : 10 jours
  17 scénarii différents ont été testés avec une montée en charge progressive
  1 à 10 batchs testés par jour (108 à 1080 dons) = total 103 batchs testés
  1 à 2 techniciens selon la charge de travail de la journée
  chaque scénario a été testé 1 à 5 fois (par 1 ou 2 sites)
  Total : 10 302 dons testés (1 717 pools)

## Slide 5
Méthode (2)
Protocole (Tigris ®)
  étude réalisée sur les 2 sites évaluateurs en parallèle (Tours et Marseille)
  durée de l’étude : 7 à 8 jours
  8 scénarii différents testés avec une montée en charge progressive
  108 à 864 dons par jour (1 à 8 groupes de libération de 108 dons)
  1 à 3 listes de travail par jour selon le nombre de dons testés
  1 à 2 techniciens selon la charge de travail
  chaque configuration a été testée 2 fois (1 fois/site), en dehors de la configuration (5 x 108 dons)
  Total : 7 236 dons testés

## Slide 6
Résultats (1)
Cobas s 201 pools de 6
versus Tigris test unitaire
échantillons
TaqMan
2h25
Ampliprep
2h30
Hamilton
Star
0h20
5h15
4h45
5h15 à 6h15
Tigris
0h30 à 1h30
0h10
Cobas s 201
maintenance
Disponibilité des
premiers résultats
maintenance
0h50
Série minimale de 108 dons (équivalent à 1 rack Hamilton de 18 x 6 pools)

## Slide 7
Résultats (2)
Résultats (Cobas s 201 ®) :
    Semblables sur les deux sites
    Amélioration de la cadence au cours de l’étude (expérience des opérateurs)
    importance du nombre de techniciens (1 ou 2 techniciens)
    94 / 103 batchs valides (91,3 %)
    1 444 / 1 717 pools valides (84,1 %)
    8 666 / 10 302 échantillons valides (84,1 %)
    Temps de maintenance quotidienne :
        5 à 10 min (Star) + 5 à 10 min (Ampliprep) + 5 min (TaqMan)
    Préparation des S-tubes et des contrôles : 3 min par batch
    Total : 15 à 25 min / jour
Observations semblables sur les deux sites
dons invalides et faux-positifs initiaux (N= 13)
Temps de maintenance quotidienne :
Préparation du Tigris (début de journée) : 0h30 to 1h30
        Maintenance (fin de journée) : 50 minutes
Résultats (Tigris ®) :

## Slide 8
Résultats (3) : Cobas s 201 ®
Resultats : Cadence observée pour les différents scénarii testés
108 dons, 1 distribution, 1 CAP
216 dons, 1 distribution, 2 CAP
216 dons, 2 distributions, 2 CAP
324 dons, 1 distribution, 1 CAP
324 dons, 1 distribution, 2 CAP
324 dons, 2 distributions, 2 CAP
432 dons, 1 distribution, 2 CAP
432 dons, 2 distributions, 2 CAP
432 dons, 4 distributions, 2 CAP
648 dons, 2 distributions, 2 CAP
648 dons, 2 distributions, 2 CAP
648 dons, 3 distributions, 2 CAP
756 dons, 3 distributions, 2 CAP
864 dons, 3 distributions, 2 CAP
1080 dons, 3 distributions, 2 CAP
1
2A
2B
3A
3B
3C
4A
4B
4C
6A
6B
6C
7
8
10
5h10
5h30
5h30
8h30
7h04
7h
7h22
8h37
7h
8h37
8h44
9h04
9h38
9h41
11h09

## Slide 9
Resultats :
Comparaison des scénarii 6A et 6B (648 dons)
7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h
Batch 1
Batch 2
Batch 3
Batch 4
Batch 5
Batch 6
216 échantillons 648 dons
x 6
5h30
5h30
7h07
7h07
8h37
8h37
Scénario 6A (run complet + 2)
Scénario 6B (2 + run complet)
Batch 1
Batch 2
Batch 3
Batch 4
Batch 5
Batch 6
6h
6h
7h13
7h17
8h44
8h44
216 échantillons 648 dons
x 6
Cadence : 648 dons en 8h30 / 8h45
maintenance
Résultats (4) : Cobas s 201 ®

## Slide 10
Resultats :
Cadence observée pour les différents scénarii testés
7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h
108 dons
216 dons
324 dons
432 dons
540 dons
648 dons
756 dons
864 dons
Résultats (5) : Tigris ®
7h
4h45
6h
8h15
9h30
7h10
8h15
10h45
9h30
12h
11h30
14h10
12h20
14h30
13h30
15h30
Durée du run
Temps de travail technicien

## Slide 11
Résultats (6)
Résultats :
Etude comparative des cadences (Cobas S201 : 1-2-1 / Tigris : 1)
Cobas s 201
Tigris
Cobas s 201
Tigris
216 dons
(2 x 108)
5h30
6h00
4h45
5h30
7h00 (108)
3C
324 dons
(3 x 108)
4h45
6h00
7h15
Cobas s 201
Tigris
5h30
7h00 (216)
4B
432 dons
(4 x 108)
4h45
6h00
7h15
8h15/8h30

## Slide 12
Résultats (7)
Résultats :
Etude comparative des cadences (Cobas S201 : 1-2-1 / Tigris : 1)
Cobas s 201
Tigris
648 dons
(6 x 108)
756 dons
(7 x 108)
Cobas s 201
Tigris
864 dons
(8 x 108)
5h30
7h07
Cobas s 201
Tigris
6h00
4h45
6B
8h37
7h15
8h20
11h20
5h30
6h48
8h18
9h38
4h45
6h00
7h15
8h30
9h40
10h45
11h55/12h35
5h27
6h44
8h26
9h41
6h10
7h15
8h35
10h00
11h10
12h20
4h50
13h30

## Slide 13
Conclusions (1)
Disponibilité des premiers résultats (hors temps de maintenance) :
Tigris 4h45 (108 dons)
Cobas s 201 5h15 / 5h30 (216 dons)
Rythme de libération des résultats suivants :
Tigris 108 dons / 1h15
Cobas s 201 216 dons / 1h30
Durée de maintenance quotidienne :
Tigris : preparation du Tigris = 0h30 à 1h30
fin de journée = 50 min
Cobas s 201 préparation des instruments = 15 à 30 min

## Slide 14
Conclusions (2)
  Simulation comparative pour un plateau technique français de grande capacité
  ex : EFS Rhône-Alpes
  280 000 dons/an (1100-1200 dons/jour)
  Début de la routine du laboratoire à 7h (phase analytique)
  Chaîne actuelle BioMerieux/Roche : 14h30 : 648 dons
  15h30 : 216 dons (total : 864 dons)
  16h30 : 216 dons (total : 1080 dons)
  17h30 : 216 dons (total : 1296 dons)
  Cobas s 201 (configuration 2/4/2) : 13h : 432 dons
  14h30 : 432 dons (total : 864 dons)
  16h : 432 dons (total : 1296 dons)
  Tigris (3 automates) 12h30 : 324 dons
  14h15 : 324 dons (total : 648 dons)
  15h30 : 324 dons (total : 972 dons)
  16h45 : 324 dons (total : 1296 dons)

## Slide 15
Conclusions (3)
  Deux systèmes évalués de stratégie différente : Tigris unitaire versus Cobas s 201 (mini-pool de 6)
  Choix arbitraire de la taille des groupes de libération (108 dons) correspondant à un portoir sur l’Hamilton Star (18 pools)
  Pas de différence significative de cadence entre les deux systèmes
  Validation des cadences annoncées par les fournisseurs Roche et Chiron
  Gain de cadence important des deux systèmes vis à vis des chaînes existantes (cf simulation)
  Avantage Tigris : libération plus rapide des prélèvements urgents (4h45 contre 5h15 pour le Cobas s 201)

## Slide 16
Conclusions (4)
  Avantage Cobas s 201 : meilleure cadence pour les laboratoires de grande activité (gain lié au poolage)
  Temps technicien réduit (2 à 3 ETP pour les laboratoires de grande capacité)
  Durée de la maintenance quotidienne plus important pour le Tigris : à prévoir
  dans l’organisation du laboratoire (heure d’arrivée des techniciens)
  Survenue de pannes automates pendant l’étude de cadence (Cobas et Tigris) : évolutions/améliorations nécessaires des systèmes (ex : versions B+ et C du Software PDM pour le Cobas s 201)

## Slide 17: Remerciements
Azzedine Assal, DMS.EFS Paris / EFS Centre-Atlantique
Cécile Cornillot, DMS.EFS / Paris
Marie Deschazeaux. EFS Bourgogne Franche-Comté
Isabelle Dupont. EFS Bretagne
Pierre Gallian. EFS Alpes Méditerranée
Pascal Morel. EFS Bourgogne Franche-Comté
Syria Laperche. INTS
John Saldanha and Magali Fucina. Roche Diagnostics
Nico Lelie. Chiron.