## Slide 1: Evolution des technologies de dépistage génomique viral (DGV)
Azzedine ASSAL
V. Barlet, M. Deschazeaux, I. Dupont, P. Gallian, C. Guitton P. Morel
Etablissement Français du Sang
Evaluation comparative de deux nouveaux systèmes automatisés de Dépistage Génomique Viral:
Procleix Tigris System (Chiron)
vs
Cobas S 201 (Roche)

## Slide 2
RAPPELS
Depuis Juillet 2001: DGV VIH-1 et VHC obligatoire sur tous les dons de sang homologues.
Systèmes de dépistage utilisés semi-automatisés:
    PCR (Roche) en pools de 24 échantillons (dans 9 établissements).
    TMA (Chiron) en pools de 8 échantillons (dans 5 établissements métropolitains et sur dons unitaires dans les DOM).
DGV VHB mis en œuvre uniquement dans les établissements des DOM (Antilles, Ile de La Réunion).

## Slide 3
RESULTATS
Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2005
Nombre de dons testés: 11.147.385 dons
VIH-1 VHC Total
Dons séropositifs et DGV positifs 144 925 1069
(13 par million) (83 par million)
Dons séronégatifs et DGV positifs 4 6 10
(1: 2,800,000) (1:1,850,000)
Dons séropositifs et DGV négatifs 7 323 * 330
* 25.75 % des dons HCV positifs

## Slide 4
RESULTATS (suite)
Un cas de transmission par transfusion d’un don infecté par le VIH mais séronégatif et DGV négatif 1.
7 dons VIH séropositifs et DGV négatifs 2.
1. Najiouallah et al. J Med Virol 2004;73:347
2. 4 HIV-1 positifs en DGV unitaire , 2 HIV-2, 1 HIV-1 négatif en DGV unitaire (<50 copies/mL)

## Slide 5
Quelles sont les prochaines étapes ?
Améliorer la sensibilité des tests pour le
dépistage du VIH et du VHB.
Automatiser le DGV:
    Systèmes à haute cadence
    Réduire l ’intervention humaine
    Utiliser des systèmes entièrement sécurisés
Le tout pour un meilleur rapport coût/ efficacité !!

## Slide 6
« Procleix TIGRIS ® System »
(Chiron) utilisant le réactif
triplex Ultrio ®
« Cobas s201 » (Roche) utilisant
le réactif triplex Taqscreen MPX
Chaque système a été testé dans
2 sites différents
Cobas S201®
TIGRIS®
Evaluation comparative de deux nouveaux systèmes automatisés de DGV

## Slide 7
Pooling Manager
Workstation
Data Manager
Workstation
AmpliLink Workstation
COBAS TaqMan Analyzer
COBAS AmpliPrep Instrument
Hamilton Microlab STAR Pipettor
Procleix®
TIGRIS® System
Evalué sur dons unitaires (pas de poolage)
Evalué sur Pools de 6
Cobas s 201 ®

## Slide 8
Paramètres évalués
Cobas S201® vs Tigris®
Performances analytiques:
  Sensibilité analytique
  Sensibilité clinique
  Reproductibilité
  Absence de contamination croisée
  Spécificité
Cadence et impact sur l ’organisation du dépistage
en routine.

## Slide 9: Sensibilité Analytique (1)
Gammes de dilutions des Standards de l’OMS
0
0,31
0,63
1,25
2,5
5
10
20
40
HBV (WHO 97/746)
0
0,78
1,56
3,13
6,25
12,5
25
50
100
HIV-1 WHO 98/750)
0
0,23
0,47
0,94
1,8
3,75
7,5
15
30
HCV (WHO 96/798)
Titres in UI/ml
Virus
Gammes de dilution des standards de l ’OMS:
WHO HBV RNA genotype A (97/746)
WHO HCV RNA genotype 1 (96/798)
WHO HIV RNA genotype B (97/650
Chaque échantillon de la gamme a été testé 24 fois

## Slide 10: Sensibilité Analytique (2)
Interprétation des résultats
Analyse des données par Parallel Line Probit analysis.
Comparaison à partir des résultats des échantillons unitaires des 3 gammes.
Détermination d ’un Facteur de Sensibilité relative ou « Relative Potency »
50%
95%
UI/ml

## Slide 11: Sensibilité Analytique (3) Résultats de la comparaison (en UI/ml)
Tigris/S 201 relative potency (FSR)
IC 95%
Tigris Ultrio
cobas s 201
2,39
1,53-4,06
0,94
0,69- 1,26
7,5
5,1-12,3
2,25
1,69-3,0
17,9
11,9-30,7
HCV RNA
WHO 96/798
50%
IC 95%
95%
IC 95%
50%
IC 95%
95%
IC 95%
Standard
OMS
(n=24)
1,45
0,99-2,19
5,31
4,1- 6,9
32,9
23-52
7,7
5,9-10,0
47,6
33-76
HIV RNA
WHO 97/650
0,38 *
0,22-0,59
1,86
1,43-2,42
10,9
7,5-17,8
0,70
0,52-0,94
4,12
2,91-6,49
HBV DNA
WHO 97/746
* FSR inverse : 2.63
FSR= Facteur de sensibilité relative

## Slide 12: Sensibilité Analytique (4) Comparaison Tigris en unitaire versus Cobas s201 en pools de 6 échantillons (en UI/ml)
14,3
(9,2-24,4)
2,28
(1,32-3,54)
VIH-1
génotype B
FSR
(IC)
8,7
(5,9-13,1)
VHB
génotype A
VHC
génotype 1

## Slide 13: Sensibilité analytique (5) Analyse de panels de dilution de différents génotypes
PANELS DE GENOTYPES ACROMETRIX

## Slide 14: Sensibilité analytique (6) Panels de génotypes: Interprétation des résultats
Parallel Line Probit analysis
50%
95%
geq/ml
Chaque point de gamme a été testé 12 fois

## Slide 15: Sensibilité analytique (7) Résultats pour génotypes VHC (geq/ml)
Tigris/S201 relative potency (FSR) (IC 95%)
Tigris Ultrio
cobas S 201
2,5 (1,2-7,2)
6,4
4,0-10,2
32,6
18,6-76,6
15,8
9,9-25,4
81,0
46,9-186
HCV 6
3,7 (1,6-13,1)
3,9
2,3-6,5
25,5
13,8-64,4
14,3
8,7-23,4
93,3
51,6-229
HCV 5
3,7 (1,6-13,9)
5,6
3,6-9,1
29,0
16,5-70,8
20,7
12,9-33,2
106,0
61,0-253
HCV 4
1,4 (0,7-3,4)
3,6
2,1-6,2
28,3
14,8-75,2
5,2
3,1-8,7
41,2
22,2-104
HCV 3
1,7 (0,9-3,9)
2,8
1,7-4,6
15,3
8,7-36,9
4,8
3,0-7,7
26,0
14,8-63,6
HCV 2
1,5 (0,8-3,2)
4,5
2,9-7,1
18,4
11,.1-41,3
6,8
4,4-10,4
27,4
16,7-60
HCV 1
50%
IC 95%
95%
IC 95%
50%
IC 95%
95%
IC 95%
Genotype
panels
(n=12)

## Slide 16: Sensibilité analytique (7) Résultats pour génotypes VHC (geq/ml)
1.5
3.7
4.5
6.8
1.7
1.4
2.8
4.8
3.6
5.2
5.6
20.7
3.7
2.5
3.9
14.3
6.4
15.8

## Slide 17: Sensibilité analytique (8) Résultats pour génotypes VIH (geq/ml)
2.2
1.1
2.5
2.5
133
1.9
*
* Hors échelle
9.3
20.7
8,8
9,9
2.1
5.4
23
43
2.9
7.3
3.9
527
4.7

## Slide 18: Sensibilité analytique (9) Résultats pour génotypes VHB (geq/ml)
0.19 (5.3)
0.77 (1.30)
0.12 (8.33)
0.41 (2.44)
0.20 (5.0)
0.38 (2.63)
1.94
20.7
4
8
6
10
4
14
1.7
5.7
1.1
13.2
5
2.5
7.2

## Slide 19: Tigris en dépistage unitaire versus Cobas S 201 en pools de 6
-
HIV-2
11,6 (5,1-31,5)
G
800 (87-37500)
O
14,9 (7,3-43,1)
6
2,3 (0,76-4,8)
F
14,8 (6,8-43,1)
E
22,0 (9,4-78,9)
5
1,20 (0,28-3,18)
E
11,3 (5,4-28,0)
D
21,9 (9,5-83,2)
4
0,71 (0,09-2,24)
D
15,0 (6,9-44,1)
C
8,7 (4,2-20,5)
3
2,4 (0,85-5,3)
C
6,75 (3,5-14,0)
B
10,2 (5,3-23,5)
2
4,6 (1,9-10,1)
B
13,4 (6,9-35,6)
A
8,9 (4,9-19,3)
1
1,15 (0,28-2,99)
A
FSR (IC)
VIH-1
FSR (IC)
VHC
FSR (IC)
VHB
Sensibilité analytique (10)

## Slide 20: Panels de génotypes de l’INTS
  Préparés par l ’INTS à partir d ’échantillons positifs de donneurs de sang.
  Panels VHC : 7 échantillons primaires. Génotypes 1a, 1b (X 2), 2a, 3a (X 2), 4d.
  Panels VIH : 4 échantillons primaires (HIV-1 A/B/C et HIV-2)
  Panels VHB : 8 échantillons primaires. Génotypes A adw2, A ayw1, B ayw1, C adr, D ayw2, D ayw3, E ayw4, F adw4
  3 concentrations: 1000, 100 et 10 UI/mL (or copies/mL for HIV)
  Quantification par Monitor Roche HCV v2.0, Cobas TaqMan HIV and Cobas TaqMan HBV assays.
  Testés en pools de 6 sur le Cobas s 201.
  Chaque échantillon testé 4 fois.

## Slide 21: Panels de génotypes HCV INTS / EFS Taux de détection
Cobas
Tigris
Cobas
Tigris
Cobas
Tigris
Cobas
Tigris
Cobas
Tigris
Cobas
Tigris
Cobas
Tigris
10
[12-41,5]
4/4
4/4
2/4
4/4
0/4
4/4
0/4
3/4
0/4
4/4
2/4
4/4
3/4
4/4
100
[120-415]
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
2/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
1000
[730-2500]
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
Genotypes
1a
1b
1b
2a
3a
3a
4d
Viral
load
IU/ml

## Slide 22: Panels de génotypes HIV INTS / EFS Taux de détection
* Viral load ~ 83 cp/ml

## Slide 23: Panels de génotypes HBV INTS / EFS Taux de détection
Cobas
Tigris
Cobas
Tigris
Cobas
Tigris
Cobas
Tigris
Cobas
Tigris
Cobas
Tigris
Cobas
Tigris
Cobas
Tigris
10
[8-16]
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
1/4
4/4
4/4
2/4
3/4
1/4
2/4
3/4
4/4
4/4
100
[90-220]
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
1000
[670-1540]
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/3
4/4
3/3
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
D ayw3
E ayw4
F adw4
Genotypes
A adw2
A ayw1
B ayw1
C adr
D ayw2
Viral
load
IU/mL

## Slide 24: Sensibilité clinique
Objectif : comparer la capacité des 2 technologies à détecter précocement les AN des 3 virus dans la période de pré-séroconversion.
Matériels et méthodes
5 panels de séroconversion pour chaque virus (Zeptometrix, USA) testés 4 fois chacun.
Chaque échantillon des différents panels a été dilué au 1/6 avant analyse par le Cobas s201.
Calcul de la différence en nombre de jours de la réduction de la fenêtre silencieuse entre les 2 systèmes en comparaison des techniques de dépistage sérologiques utilisées à l ’EFS pour les 3 virus.

## Slide 25
Méthode 1: modèle de régression linéaire. Exemple de réduction de fenêtre silencieuse pour le panel de séroconversion VHB N° 6284
50% Probability. Ultrio
Days
% DGV positif
Log cps/ml
HBV-DNA
(bDNA 3.0)
Log S/CO
HBsAg
10
8
6
4
2
0
S/CO=1
14 days
1840 cps/ml
20 cps/ml
Doubling time
2,0 days
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
1
1
0
0
1
0
Tigris rate

## Slide 26: Méthode “Midpoint time”
X
Réduction de la FS= X jours = 23 jours

## Slide 27: Résultats sensibilité clinique (Préliminaires)
ARN-HCV /
Anti-HCV
ARN-VIH /
anti-HIV
ADN-VHB /
HBsAg
Marqueurs
Méthode B
32,5
35,2
Méthode A
Méthode B
10,6
12,4
Méthode A
Gain DGV unitaire: 1.9 jours
Méthode B
12,1
14,4
Méthode A
S201 (1:6)
Tigris
Réduction de la fenêtre (J)
Méthode de calcul sur 5 panels
Méthode A : modèle de régression
Méthode B : modèle “Midpoint time”
Gain DGV unitaire: 2 jours
Gain DGV unitaire: 1.5 jours

## Slide 28
génotype | Charge virale (UI/ml) | Tigris Taux détection | Cobas S201 Taux détection
B/A | 27 | 4/4 | 1/4
HIV-1 M | 33 | 2/4 | 0/4
B | 13 | 4/4 | 0/4
B | 11 | 4/4 | 2/4
Echantillons cliniques de l’EFS Dons séropositifs pour le VIH, négatifs en DGV en pools
Comparaison de la sensibilité du Tigris en tests unitaires vs le Cobas s201 en pools de 6

## Slide 29: Reproductibilité
Réalisée à l’aide de contrôles de séries (Run Controls) testés 8 fois par série sur 3 jours différents: 32 valeurs par site; 64 valeurs par système.
HIV-1 RC : 160 UI/ml
HCV RC : 50 UI/ml
HBV RC : 30 UI/ml
100%
64/64
(7.29)
100%
64/64
(8.14)
100%
64/64
(7.24)
Tigris
(% CV S/CO)
%
%
%
Results
Results
Results
100%
64/64
100%
64/64
100%
64/64
S201
VHB
VIH-1
VHC

## Slide 30
Comparaison Spécificité
Aucun don positif confirmé pendant l’étude.
système | Nombre échantillons testés | Nombre échantillons réactifs initiaux | Nombre échantillons réactifs répétables | Spécificité
S 201 | 8666 | 1 (0,011 %) | 0 | 100%
Tigris | 10563 | 14 (0,13%) | 0 | 100%

## Slide 31: CONCLUSIONS (1)
L’absence de contamination croisée, la reproductibilité et la spécificité des 2 systèmes attestent de leur robustesse en utilisation de routine.
Sensibilité analytique:
    En tests unitaires sur les dilutions des standards de l ’OMS:
    - Tigris plus sensible que le Cobas s201 pour
    la détection l ’ARN du VHC
- Cobas s201 plus sensible que Tigris pour la
détection de l ’ADN du VHB.

## Slide 32: CONCLUSIONS (2) Suite sensibilité analytique
Des différences significatives sont observées entre les 2 systèmes pour l ’efficacité de détection des différents génotypes des 3 virus:
  Tigris en tests unitaires significativement plus sensible (> 6 fois) que le Cobas s201 en configuration pools de 6 pour la détection du VHC et du VIH, mais également sensible pour la détection du VHB pour la majorité des génotypes.

## Slide 33: CONCLUSIONS (3)
Sensibilité clinique
  Le DGV unitaire détecte les 3 virus 1.5 à 2 jours avant le DGV en pools (Significativité ??).
  Ces résultats sont préliminaires et doivent être confirmés.
Il n’existe pas de tests discriminatoires pour le Cobas s 201.
Nombreux problèmes matériels et logiciels pour le Cobas s201 au cours de l ’étude. En cours de résolution.
Fréquence des pannes sur le Tigris. Correction récente par une nouvelle version du logiciel de pilotage.
Une étude coût efficacité reste à mettre en œuvre.

## Slide 34: Remerciements
Valérie Barlet, EFS Rhône Alpes
Cécile Cornillot, DMS / EFS / Paris
Marie Deschazeaux. EFS Bourgogne Franche-Comté
Isabelle Dupont. EFS Bretagne
Pierre Gallian. EFS Alpes Méditerranée
Pascal Morel. EFS Bourgogne Franche-Comté
Syria Laperche. INTS
John Saldanha and Magali Fucina. Roche Diagnostics
Nico Lelie. Chiron.