## Slide 1: Evaluation des performances de la stratégie de dépistage de l’infection par le VIH basée sur l’utilisation de 2 tests
Dr Florence Damond
Laboratoire de Virologie
Hôpital Bichat Claude Bernard

## Slide 2: Diagnostic infection VIH en France
Arrêté du 4 février 1994 modifiant l’arrêté du 3 avril 1985 :
  2 tests ELISA mixtes ou 1 ELISA mixte + 1 test rapide
  Tests: Ac seul ou test de 4 ème génération combiné Ag/Ac
  Confirmation sur un 2ème prélèvement : 2 tests ELISA supplémentaires

## Slide 3
Algorithme sérologique
Prélèvement n°1
Dépistage
(2 tests)
–/–
Absence d’infection
en l’absence d’exposition
de moins de 3 mois
+/+ ou +/–
Prélèvement n°2
WB ou IB
VIH1
Positif
Infection à VIH
Différenciation
VIH-1 - VIH-2
Négatif ou indéterminé
•
Infection récente ?
•
VIH-2 ?
WB VIH2
•
Faux positif ? 2è
pvt
•
Variant ? Tests spécialisés
Dépistage
(2 tests)
2003: Déclaration obligatoire
-Auprès de la DDASS
envoi buvard CNR Tours
  Sérotypage
  Test avidité Acs
Ag
p24 ou ARN VIH

## Slide 4: Diagnostic infection VIH en France
France: un des seuls pays qui requiert l’utilisation de 2 tests ELISA
2006: Dépistage infection VIH en France
  Taux : 80/1000 habitants
  5 millions de tests
  Augmentation de 4% depuis 2001
  2 eme rang européen
2006 : Conseil National du SIDA a recommandé que la stratégie de dépistage basée sur l’utilisation de 2 tests ELISA soit revue comme initialement suggéré par l’ANAES en 2000
Evolution de la performance des tests de dépistage de l’infection par le VIH pose la question du maintien de la pertinence de l’obligation du recours à 2 réactifs de dépistage

## Slide 5: Objectif
Comparer les performances de l’utilisation de 1 test ELISA versus 2 tests ELISA pour le dépistage initial de l’infection VIH

## Slide 6: Patients et Méthodes (1)
Bilan des tests de dépistage VIH effectués dans plusieurs laboratoires de virologie de l’AP-HP sur une durée de 1 an (sept 2005- sept 2006)
Laboratoires choisis en fonction des tests de dépistage utilisés en routine:
  Au moins un test de 4 ème génération Ag/Ac
Informations à collecter dans chaque service:
  Test ELISA de 4 ème génération utilisé
  Test ELISA de 3 ème génération utilisé
  Procédure en cas de résultat discordants
    Dans le cas test Ag/Ac positif et test Ac négatif
    Dans le cas test Ag/Ac négatif et test Ac positif

## Slide 7: Patients et Méthodes (2)
Les différentes conclusions à recueillir étaient:
  En cas de 2 tests ELISA positifs
  En cas de tests ELISA discordants
    Séroconversion VIH
    Fausse réactivité probable , VIH négatif
    VIH-1 positif
    VIH-2 positif
    VIH-1 groupe O positif
    Nouveau né de mère séropositive
Analyse statistique:
  En se basant sur la conclusion finale du diagnostic VIH
  Etude de la sensibilité et de la spécificité de plusieurs stratégies
    Utilisation de 2 tests : 1 test Ag/Ac + 1 test Ac
    Utilisation d’un test: Ag/Ac seul
    Utilisation d’un test: Ac seul
  Test Mc Nemar (Strata 10)

## Slide 8: Résultats (1)
3 Laboratoires retenus avec tests différents
  Bichat :
    Ag/Ac: Vidas HIV Duo Ultra®, Biomérieux (Agp24:11.5 pg/ml)
    Ac: Genscreen HIV1/2®, Biorad
  Saint Louis:
    Ag/Ac: Genscreen Plus®, Biorad (Agp24:13 pg/ml)
    Ac: Biotest Tetra®, DiaSorin
  Necker:
    Ag/Ac: Ag/Ac HIV Combo®, Abbott (Agp24:29 pg/ml)
    Ac: Genscreen HIV1/2®, Biorad
37568 échantillons testés pour diagnostic VIH entre 2005 et 2006
  VIH-1 positifs: n= 1107 (0.03%)
    Séroconversions : n= 35
  VIH-2 positifs: n=41 (dont VIH-1/VIH-2 positif, n=3)

## Slide 9
Sensibilité (%)
IC 95% (%)
Spécificité (%)
IC 95% (%)
Centre 1 (n=640)
100
98.94
100
99.65
99.53
99.27
Centre 2 (n=374)
100
99.38
100
99.47
99.20
99.91
Centre 3 (n=93)
100
98.85
100
99.10
98.93
99.41
Total (n=1107)
100
98.98
100
99.51
99.37
99.45
0.62 - 0.86
0.42 - 0.81
Ac seul
Genscreen HIV1/2, Biorad
94.15 - 99.97
AgAc+Ac
96.11 - 100
1.17 - 1.76
AgAb seul
Ag/Ab HIV combo, Abbott
96.11 - 100
0.68 - 1.16
0.04 - 0.18
0.46 - 0.80
AgAc seul
Genscreen plus HIV Ag-Ab, Biorad
99.02 - 100
0.39 - 0.70
Ac seul
Biotest anti-HIV Tetra Elisa, Diasorin
97.70 - 99.83
Ac seul
Genscreen HIV1/2, Biorad
98.64 - 99.90
AgAc+Ac
99.02 - 100
AgAc+Ac
99.43 - 100
0.93 - 1.21
AgAc seul
Vidas HIV Duo Ultra, Biomerieux
99.43 - 100
0.27 - 0.44
Ac seul
98.70 - 99.75
0.48 - 0.63
AgAc+Ac
99.67 - 100
0.92 - 1.13
Ag-Ac seul
99.67 - 100
0.42 - 0.57
Résultats (2)
Sensibilité et spécificité des différentes stratégies pour le diagnostic VIH-1

## Slide 10: Résultats (3)
  Echantillons de séroconversion VIH-1
n= 35
Ac positif
Ac négatif
Ag/Ac positif
28
7
Ag/Ac négatif
0
0
  Sensibilité du test rapide VIH Determine®, Abbott®:
    26/35 sérums ont été testés
      18/26: positifs
      8/26 : négatifs

## Slide 11: Conclusions (1)
Sensibilité d’un test Ag/Ac seul identique à celle de 2 tests (Ag/Ac + Ac)
Spécificité d’un test Ag/Ac seul supérieure à celle de 2 tests (Ag/Ac + Ac)
Stratégie basée sur l’utilisation d’1 test unique Ag/Ac : bonne sensibilité dans la phase de séroconversion
Haute sensibilité des tests combinés Ag/Ac (10 pg –20 pg/ml) identique à celle des tests de détection de l’ Agp24

## Slide 12: Conclusions (2)
L’utilisation d’un seul et unique test combiné devrait:
  Réduire le coût du dépistage VIH
  Diminuer le nombre de tests additionnels effectués en cas de résultats discordants entre les 2 ELISA
  Eviter l’anxiété des patients en attente des résultats complémentaires
  Utilisation d’un seul et unique test combiné avec une bonne
  sensibilité pour le diagnostic initial de l’infection VIH

## Slide 13: Conclusions (3)
Haute Autorité de Santé : rapport octobre 2008
  Stratégie en 2 temps
    Analyse de dépistage
    Analyse de confirmation
    Maintien de la réalisation de 2 techniques de dépistage
    sur le même prélèvement n’est plus justifié en 2008
  Test à utiliser:
    1 test ELISA combiné marqué CE avec seuil détection Ag p24 au moins équivalent au seuil minimal requis par la réglementation européenne en vigueur pour test Ag p24 seul (50 pg/ml)
    Evolution du cadre réglementaire
    Modification de la nomenclature en terme de libellé et de cotation

## Slide 14
Algorithme sérologique de dépistage
Recherche Ac anti VIH-1 et VIH-2
Et Ag p24 par un test combiné
-
Absence d’infection*
+
WB ou IB
Différenciation VIH1/VIH2
+
Recherche Ac anti VIH-1 et VIH-2
et Ag p24 par un test combiné
(2eme prélèvement)**
+
Infection VIH confirmée
-
Erreur identification
Contrôle
sérologique
- ou indéterminé
Recherche ARN VIH plasmatique
ou Ag p24
+
-
Primo infection
probable
Contrôle
Sérologique§
Absence d’infection
Probable réaction non spécifique
Contrôle Sérologique
Explorations complémentaires
Variants?
* Sauf exposition supposée au VIH
dans les 6 semaines précédentes
Si PPE : délai reste 3 mois
** le test combiné peut être identique ou
différent du 1er
§ 1 à 2 semaines plus tard

## Slide 15: Remerciements
Laboratoires de Virologie
  Hôpital Bichat Claude Bernard
    Pr F. Brun-Vézinet
  Hôpital Saint Louis
    Dr P. Palmer
  Hôpital Necker
    Pr C. Rouzioux
Méthodologie, INSERM U720, Paris
  Pr. D. Costagliola