## Slide 1: Evaluation de la nouvelle version (v2) du test CAP/CTM HBV Roche : comparaison à la v1 et au test HBV Realtime Abbott
Vincent THIBAULT
Laboratoire de Virologie
Groupe Hospitalier
Pitié-Salpêtrière

## Slide 2: Le contexte
Recommandations de pratiques cliniques de l’EASL. (EASL 2009)
  Points finaux d’évaluation thérapeutique
"Le traitement doit réduire l’ADN du VHB au taux le plus bas possible, idéalement sous le seuil de détection par les tests de PCR en temps réel (10—15 UI/mL), pour assurer un niveau de viro-suppression suffisant permettant une rémission biochimique, une amélioration histologique et la prévention des complications."

## Slide 3: Traitement par analogues: suivi de la réplication virale
1.E+00
1.E+01
1.E+02
1.E+03
1.E+04
1.E+05
1.E+06
1.E+07
1.E+08
0
3
6
12
16
20
24
28
32
Mois
UI/mL
3- Pharmacologie/compliance
1- Contrôle de la réplication virale
2- Échappement
Analogue
Cytolyse
1 Log10
Mutations
Echappt viral
Echappt clinique
LIQ
> 1Log10

## Slide 4: Stratégie actuelle au laboratoire
HBV Roche CAP/CTM v1.0
Evolutions proposées (imposées…)
..ou la nage à contre courant…

## Slide 5: Evaluation
198 échantillons conservés à -80°C
Résultat CAP/CTM v1.0 disponible
198 analysés
CAP/CTM v2.0
118 analysés
CAP/CTM v2.0
Abbott HBV Realtime

## Slide 6: Comparaison Roche v1.0 vs. V2.0
N=99
Biais : 0.102 [0.062-0.142]
Dans la gamme de quantification de la v1.0

## Slide 7: Comparaison Abbott HBV RT vs. Roche V2.0
N=115
Biais : 0.224 [0.143-0.305]
Dans la gamme de quantification de Abbott HBV RT
Deux prélèvements indétectables par test Roche v2.0 : prélèvements ultérieurs des même patients positifs
Deux prélèvements au delà de la gamme de quantification Roche et quantifiés par Abbott HBV RT

## Slide 8: Comparaison Roche v1.0 vs. V2.0 Echantillons détectables non quantifiés (<54UI/mL) n=96
19 échantillons <20 UI/mL (v2.0)
  dont 5 analysés en Abbott : détectables (3 sont <10 UI/mL)
Seuil v1.0
Seuil v2.0
>110M
>54-110M
12 & <54
<12 détecté
négatif
Répartition des résultats
(n=3000)

## Slide 9: Conclusions
Sur notre série (petite) pas de détection d'anomalie particulière
Très bonne corrélation des tests de quantification ADN du VHB par PCR en temps réel mais tendance à une "sur-quantification" de la trousse Roche v2.0 :
  Biais de 0.102 Log UI/mL (Roche v1.0)
  Biais de 0.224 Log UI/mL (Abbott)
Sensibilité réelle et conséquences cliniques ?
  Période d'ajustement
En pratique :
  20 UI/mL v2.0 = 15.8 (v1.0) = 11.9 (Abbott)
  Analyse probit 95% de Roche sur plasma = 9 UI/mL soit 5.1 (v1.0) = 5.4 (Abbott)

## Slide 10: Merci !
Laboratoire de Virologie, La Pitié
APHP – UPMC – ER1 DETIV
Christel Brunet
Lydia Ovaguimian
Odile Roger
Sepideh Akhavan
Roche Diagnostics
Véronique Mandran